技术条件书

# 总则

1.1 本技术条件书适用于GIS超声波局放诊断仪的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在招标文件中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5本技术条件书经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6本技术条件书未尽事宜, 由招标方、投标方双方协商确定。

1.7投标方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应在应标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9投标方应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10投标方应具有在同类仪器的生产、销售和售后服务方面5年以上的成功经验，且经实践证明产品是成熟可靠的。投标方应在设备运行记录中同时提供用户业绩表、证明文件及联系电话。

# 工作范围

## 2.1供货范围

本技术条件书要求采购的GIS超声波局放检测仪见附件1“供货规范和数量”。供货方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由供货方补充。

可移动式GIS局放在线检测系统供货范围包括：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 超声波传感器 | 只 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 个 | 1 |
| 4 | 传感器固定专用工具 | 个 | 1 |
| 5 | 检测数据分析软件包 | 份 | 1 |
| 6 | 锂电池和充电器 | 套 | 1 |
| 7 | 橡胶锤 | 把 | 1 |
| 8 | 耦合剂 | 只 | 2 |
| 9 | 使用说明书 | 份 | 3 |
| 10 | 防水运输箱 | 个 | 1 |

## 2.2服务界限

2.2.1  从生产厂家至买方指定交货点的运输和装卸全部由投标方完成。

2.2.4  现场安装和试验在投标方的技术指导下由买方完成，投标方协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题；投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

## 2.3技术文件

2.3.1  投标方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、出厂型式实验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.3 设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书(并提供电子版)，部件清单，易损件的清单，工厂试验报告，产品合格证等。

# 技术要求

## 应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文, 通过在本技术条件书中引用而构成本技术条件书的基本条文。在本技术条件书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术条件书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB-7260            不间断电源设备

GB/T13702-92	   计算机软件分类与代码

GB/T15532-1995     计算机软件单元测试

GB2423  		   电工电子产品基本环境试验规程

GB2887-89		   计算站场地技术条件

GB/T6593-1996      电子测量仪器质量检测规则

GB/T13729-92       远动终端通用技术条件

GB/T13730-92       地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

DL476-92		   电力系统实时数据通信应用层协议

IEX255—22-1       高频干扰试验

IEx255—22—3      辐射电磁场干扰试验

Iex255—22—3      静电放电干扰试验

GB50174-93        《电子计算机机房设计规范》

GB/T13423-1992    《工业控制用软件评定准则》

GB311.1—1997     《高压输变电设备的绝缘配合》

GB9361            《计算机场地安全要求》

GB2887            《计算机场地技术条件》

GB/T13926—92     《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

GB/T8566—1995    《信息技术软件生存期过程》

GB/T50169         《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》

GB／T11457—1995  《软件工程术语》

GB 8567-88         《计算机软件产品开发文件编制指南》

ISO 9003—87       《最终检验和试验的质量保证模式》

## 3.2 环境条件

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | -25～+60℃ |
| 2 | 工作湿度 | 0～100% |
| 3 | 海拔高度 | ≤1000m |
| 4 | 使用场所 | 户内/户外 |
| 5 | 污秽等级 | 不限制 |

## 3.3 基本设计要求

设备及全部配件必须为全新的、持久耐用的产品。即使在本技术条件书中没有明确地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。同时，可根据系统的要求并随着IT技术发展，可提供持续的软件开发和硬件的升级。

## 3.4 主要设备功能要求

GIS超声波局放检测仪应采用超声波原理，能对GIS、GIL、PASS或罐式断路器进行运行中的缺陷检测与定位。

3.5主要技术参数要求

| 项目名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | *检测原理 |  | 超声波 | （投标人填写） |
|  | *检测频段 | kHz | 不小于10-300kHz | （投标人填写） |
|  | *灵敏度 | mV | 0.1mV（或1pC） | （投标人填写） |
|  | *滤波 | kHz | 10KHz、20KHz、50KHz、100 KHz可调 | （投标人填写） |
|  | 同步频率 | Hz | 0-200Hz无级可调 | （投标人填写） |
|  | *采样率 | kHz | 300、500、1000、10000可选 | （投标人填写） |
| 放大器 | 前置 | dB | 放大倍数20/40/60dB |  |
| 分析系统 | *连续测量 |  | 能显示测量信号的有效值、周期峰值、频率成分1、频率成分2 | （投标人填写） |
|  | *原始波形 |  | 能显示20ms—240ms（1—12个工频周期）内的时域波形 | （投标人需按以下要求截图：1周波图，3周波图，6周波图和12周波图） |
|  | *颗粒飞行模式 |  | 至少1000个点的飞行分布图，有时间和幅值的分析 |  |
|  | *相位模式 |  | 显示幅值与相位分布关系图 | （投标人填写） |
| *上位机软件 |  |  | 应具备专家诊断功能，并能自动生成试验报告； 具备数据导入导出功能，方便数据的转移； 内置专家诊断系统，自动判断缺陷种类； | （投标人填写） |
| *显示 |  |  | 不小于4.3寸真彩液晶触摸屏 | （投标人填写） |
| *同步方式 |  |  | 三种：内同步；市电同步和CT同步 | （投标人填写） |
| 存储与接口 |  |  | 1、仪器内部应设置存储器，存储容量应不少于120个的数据点； 2、USB接口； | （投标人填写） |
| *供电方式 |  |  | 锂电池供电；使用时间：不小于6个小时； | （投标人填写） |
| *重量 |  | kg | 小于3 | （投标人填写） |

# 质量保证

  - 订购的新型产品除应满足本技术条件书要求外, 投标方还应提供该产品的国内第三方鉴定证书。

  - 投标方应提供本产品原生产厂家出具的有效区域销售授权书及售后服务承诺函。

  - 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

  - 附属及配套设备必须满足本规范的有关规定和其他相关标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

  - 投标方应提供户外产品防锈、防渗漏、就地柜防进水防潮、少维护或免维护的具体保证措施。

  - 投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO9000–GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

  - 在试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换。

  - 投标方应对GIS超声波局放检测仪主机在投入使用后提供不少于3年的“三包”质量保证。

  - 招标方在质保期内发现部件缺陷、损坏情况，有权向投标方提出索赔要求，投标方在质保期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，投标方应负责免费为招标方修复设备，由此产生的全部费用由投标方负责。

  - 投标方派出技术负责人、质量负责人、熟练技术工人等人员到现场协助安装、调试至正常运行。

# 包装、运输和储存

5.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

5.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

5.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

5.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

5.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。

5.8 运输方式：汽运。到达项目所在地。

###### 6　货物需求及供货范围一览表

6.1　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 超声波传感器 | 只 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 个 | 1 |
| 4 | 传感器固定专用工具 | 个 | 1 |
| 5 | 检测数据分析软件包 | 份 | 1 |
| 6 | 锂电池和充电器 | 套 | 1 |
| 7 | 橡胶锤 | 把 | 1 |
| 8 | 耦合剂 | 只 | 2 |
| 9 | 使用说明书 | 份 | 3 |
| 10 | 防水运输箱 | 个 | 1 |

###### 6.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规 格 | 单位 | 数量 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 7 投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

# 附件1 供货范围和数量

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则。 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

供货范围和数量，如下表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# 附件2 技术性能偏差表：

技术性能偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

附件3 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4 投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5 销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |